BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO — ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI NĂNG CÔNG NGHỆ SAMSUNG INNOVATION CAMPUS (SIC) 2026

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAPSTONE PROJECT
PHÂN BAN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI TRACK)

HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỆN TÂM ĐỒ (ECG) THỜI GIAN THỰC TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO GIẢI THÍCH ĐƯỢC (EXPLAINABLE AI) VÀ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN RỐI LOẠN NHỊP TIM ĐA TẦNG

(NEURO-ECG: Real-Time Explainable AI ECG Arrhythmia Monitoring and Clinical Decision Support System)

| Sinh viên thực hiện 1: | Nguyễn Đào Nam Hải — Trưởng nhóm (AI Architecture & Full-Stack Core) |
| --- | --- |
| Sinh viên thực hiện 2: | Phan Thị Hải Yến — Thành viên (Data Engineering & Medical Validation) |
| Giảng viên hướng dẫn: | Hội đồng Giảng viên Samsung Innovation Campus (SIC) - HUST 2026 |
| Mã nguồn dự án (GitHub): | https://github.com/NamHaiIT2HUST/ECG-Arrhythmia-Detection |
| Thời gian thực hiện: | Tháng 06/2026 – Tháng 10/2026 (Bảo vệ chính thức: 31/10/2026) |

TÓM TẮT DỰ ÁN (EXECUTIVE SUMMARY)

Bệnh lý tim mạch, đặc biệt là các dạng rối loạn nhịp tim (Cardiac Arrhythmia) như Ngoại tâm thu thất (PVC) và Rung nhĩ (AFib), là nguyên nhân hàng đầu gây đột tử tim mạch và đột quỵ não. Việc ứng dụng Deep Learning vào chẩn đoán điện tâm đồ (ECG) thời gian thực thường gặp hai rào cản lớn: (1) Tính chất 'hộp đen' (Black-box) làm giảm niềm tin y khoa; và (2) Sự thiếu hụt một hệ thống tích hợp chuẩn từ xử lý tín hiệu số y sinh (DSP), truyền phát độ trễ thấp, đến cơ chế chuyên gia thẩm định (Human-in-the-loop) lưu vết kiểm toán pháp lý.

Đồ án 'NEURO-ECG' thuộc Chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) - HUST giải quyết trọn vẹn các thách thức trên thông qua một kiến trúc tích hợp từ lõi AI đến ứng dụng web y tế hoàn chỉnh:

Lõi AI Đa mô hình: Nghiên cứu và benchmark thực nghiệm 5 kiến trúc: ResNet1D, CNN1D-LSTM, TCN, Transformer1D, Mamba1D. Mô hình ResNet-1D đạt Accuracy 98.57%, F1-Macro 92.16% trên 21,892 nhịp test Kaggle MIT-BIH, đạt 94.11% end-to-end trên 20,546 nhịp tín hiệu thô PhysioNet, độ trễ suy luận chỉ 0.13 ms/nhịp.

Trí tuệ nhân tạo giải thích được (Explainable AI): Thuật toán 1D Grad-CAM trích xuất bản đồ nhiệt trực quan hóa trọng số chú ý tại các vùng sóng then chốt (P, QRS, T), giúp bác sĩ hiểu rõ căn cứ kích hoạt cảnh báo của AI.

Xử lý tín hiệu số y sinh (DSP): Chuỗi lọc thông dải Butterworth 0.5–45Hz, Notch 50Hz, và thuật toán Pan-Tompkins phát hiện đỉnh R đạt F1 = 97.14% trên 8 bản ghi chuẩn PhysioNet MIT-BIH.

Tối ưu hóa Edge AI: Lượng tử hóa ONNX INT8 nén kích thước mô hình xuống 697.3 KB (đạt chỉ tiêu < 700 KB cho thiết bị Edge IoT / Wearable), ONNX FP32 đạt tốc độ 0.29 ms/nhịp (nhanh gần 4 lần PyTorch).

Hệ thống Full-Stack & Human-in-the-loop: FastAPI WebSocket streaming 360Hz đồng thời 2 kênh (MLII + V1), React 19 Plotly 60 FPS, SQLite/SQLAlchemy với phân quyền RBAC 3 vai trò (Admin, Doctor, Nurse), module Human-in-the-loop duyệt/sửa nhãn lưu vết Audit Trail, xuất báo cáo PDF/CSV chuẩn y tế.

Kiểm thử & Đóng gói: 42/42 bài test backend pytest pass 100%, Lint sạch lỗi (Ruff/Oxlint), Docker Compose 2 container và CI/CD GitHub Actions sẵn sàng.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN BÀI TOÁN, DỮ LIỆU & CHUỖI TIỀN XỬ LÝ DSP

1.1. Bối cảnh bệnh học và tiêu chuẩn AAMI EC57

Điện tâm đồ (ECG) ghi lại biến thiên điện thế sinh học của hoạt động cơ tim theo thời gian. Tiêu chuẩn quốc tế AAMI EC57 phân loại các nhịp tim thành 5 nhóm lớn:

Lớp N (Normal): Nhịp xoang bình thường, nhịp chậm/nhanh xoang, block nhánh trái/phải.

Lớp S (Supraventricular Ectopic - SVEB): Ngoại tâm thu nhĩ (PAC), nhịp nhanh nhĩ — xuất phát từ các ổ tạo nhịp trên thất.

Lớp V (Ventricular Ectopic - VEB): Ngoại tâm thu thất (PVC) — nhóm nguy hiểm nhất, tiềm ẩn nguy cơ rung thất gây ngưng tim.

Lớp F (Fusion): Nhịp phối hợp giữa xung điện bình thường từ nhĩ và xung điện bất thường từ thất.

Lớp Q (Unknown / Paced): Nhịp máy tạo nhịp hoặc phức bộ dị thường chưa rõ nguồn gốc.

1.2. Nguồn dữ liệu nghiên cứu

Hệ thống sử dụng hai nguồn dữ liệu chính từ cơ sở dữ liệu quốc tế MIT-BIH:

1. Kaggle MIT-BIH Dataset: 109,446 nhịp tim đơn lẻ (87,554 train, 21,892 test) ở tần số 125 Hz, cửa sổ 187 điểm mẫu quanh đỉnh R, chuẩn hóa [0, 1]. Dùng để huấn luyện và benchmark 5 kiến trúc.

2. Raw PhysioNet MIT-BIH WFDB: 48 bản ghi continuous (30 phút/bản ghi) ở tần số 360 Hz, 2 chuyển đạo (MLII và V1/V2/V5) kèm nhãn chuyên gia .atr. Dùng để xây dựng Pan-Tompkins, kiểm chứng end-to-end từ tín hiệu thô, và phát luồng mô phỏng thời gian thực.

3. Dữ liệu đối chứng ngoại vi: Gồm St. Petersburg INCART (75 bản ghi 12 đạo trình), SVDB (78 bản ghi), EDB (90 bản ghi) để đánh giá khả năng tổng quát hóa xuyên cơ sở dữ liệu (Cross-Database Generalization).

1.3. Mất cân bằng dữ liệu & Kỹ thuật SMOTE

Dữ liệu MIT-BIH nguyên bản có mức độ mất cân bằng nghiêm trọng (Lớp N chiếm tới 82.8%, Lớp F chỉ 0.73%). Nhóm áp dụng SMOTE (k=5) để cân bằng tập Train:

| Lớp AAMI | Nhóm bệnh học | Mẫu Train gốc | Tỷ lệ (%) | Mẫu sau SMOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Nhịp bình thường (Normal) | 72,471 | 82.77% | 72,471 |
| S | Ngoại tâm thu trên thất (SVEB) | 2,223 | 2.54% | 72,471 |
| V | Ngoại tâm thu thất (VEB/PVC) | 5,788 | 6.61% | 72,471 |
| F | Nhịp hợp nhất (Fusion) | 641 | 0.73% | 72,471 |
| Q | Nhịp tạo nhịp / Chưa rõ | 6,431 | 7.35% | 72,471 |
| Tổng | 5 nhóm nhịp chuẩn | 87,554 | 100.0% | 326,115 (sau tách Val) |

Hình 1: Hình thái sóng chuẩn của 5 lớp AAMI EC57 (N, S, V, F, Q)

Hình 2: Phân bố dữ liệu mất cân bằng nguyên bản so với phân bố sau SMOTE

📌 Bài học kỹ thuật: Xử lý triệt để rò rỉ dữ liệu (Data Leakage) Khắc phục rò rỉ dữ liệu (Data Leakage): Ban đầu, việc tách Validation sau khi chạy SMOTE khiến Val Accuracy đạt 99.78% (ảo). Nhóm đã sửa triệt để bằng cách tách Stratified Validation (10%, 8,756 mẫu) TRƯỚC KHI chạy SMOTE. Kết quả: Val Accuracy (98.62%) ≈ Test Accuracy (98.51%), độ lệch chỉ 0.11%, chứng minh mô hình tổng quát hóa thực chất.

1.4. Chuỗi tiền xử lý tín hiệu số y sinh (DSP Pipeline)

Chuỗi DSP tại backend/core/dsp.py và backend/core/qrs_detector.py xử lý tín hiệu theo các bước:

1. Lọc thông dải (Bandpass Filter): Bộ lọc thông dải Butterworth bậc 4 dải tần 0.5–45Hz triệt tiêu nhiễu trôi đường đẳng điện hô hấp (< 0.5Hz) và nhiễu cơ EMG (> 40Hz).

2. Lọc chắn dải (Notch Filter): Bộ lọc IIR bậc 2 tại tần số 50Hz (Q=30) triệt tiêu can nhiễu điện lưới sinh hoạt.

3. Thuật toán Pan-Tompkins QRS Detection: Vi phân bậc 1 làm rõ độ dốc sườn QRS -> Bình phương phi tuyến tính triệt tiêu sóng P, T -> Tích phân cửa sổ động chuyển động (150ms) -> Ngưỡng biên độ kép thích ứng động thích nghi nhịp.

4. Căn chỉnh & Chuẩn hóa (Beat Segmentation): Trích xuất cửa sổ 187 mẫu quanh đỉnh R, nội suy mẫu từ 360Hz về 125Hz, chuẩn hóa Min-Max về đoạn [0, 1].

Kết quả kiểm chứng Pan-Tompkins trên 8 bản ghi tiêu biểu (20,546 nhịp) của PhysioNet so với nhãn bác sĩ (.atr):

| Bản ghi | Đặc điểm bệnh lý lâm sàng | Độ nhạy (Sens) | Độ chính xác (PPV) | F1-Score (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Record 100 | Nhịp xoang bình thường, ít nhiễu | 100.00% | 99.96% | 99.98% |
| Record 234 | Nhịp chậm xoang, sóng rõ nét | 100.00% | 99.96% | 99.98% |
| Record 213 | Ngoại tâm thu thất, nhịp nhanh thất | 99.96% | 100.00% | 99.98% |
| Record 200 | Ngoại tâm thu thất đa ổ dày đặc | 99.42% | 99.70% | 99.56% |
| Record 208 | Ngoại tâm thu thất phức tạp | 98.54% | 99.55% | 99.04% |
| Record 203 | Ngoại tâm thu thất dải rộng, nhiễu cơ | 95.60% | 97.77% | 96.67% |
| Record 119 | Cặp ngoại tâm thu thất tần suất cao | 86.02% | 99.28% | 92.18% |
| Record 207 | Cuồng nhĩ, rung thất, biến dạng nặng | 84.34% | 95.77% | 89.70% |
| Trung bình | Toàn bộ 8 bản ghi thực nghiệm | 95.49% | 99.00% | 97.14% |

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HỌC SÂU (AI CORE), BENCHMARK 5 KIẾN TRÚC, EXPLAINABLE AI & EDGE AI

2.1. Benchmark thực nghiệm 5 kiến trúc Deep Learning 1D

Nhóm đã tự thiết kế, cài đặt và huấn luyện độc lập 5 kiến trúc Deep Learning 1D trên cùng tập dữ liệu chuẩn Kaggle MIT-BIH:

| Mô hình | Accuracy (%) | Macro-Prec (%) | Macro-Rec (%) | Macro-F1 (%) | Latency (ms) | Thông lượng (nhịp/s) | Tham số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ResNet-1D ⭐ | 98.43% | 91.48% | 91.99% | 91.70% | 0.133 ms | 7,546 | 692,389 |
| CNN1D-LSTM | 97.27% | 81.26% | 93.58% | 85.79% | 0.122 ms | 8,164 | 242,885 |
| TCN | 96.17% | 76.94% | 94.69% | 82.81% | 0.601 ms | 1,663 | 171,365 |
| Transformer-1D | 95.36% | 77.69% | 91.98% | 83.11% | 0.592 ms | 1,687 | 69,317 |
| Mamba-1D | 94.45% | 74.27% | 87.92% | 79.28% | 0.490 ms | 2,038 | 59,877 |

Hình 3: So sánh hiệu năng tổng thể, độ trễ suy luận và số lượng tham số giữa 5 kiến trúc

2.2. Kiến trúc mô hình sản xuất ResNet-1D & Ma trận nhầm lẫn

ResNet-1D được chọn làm mô hình triển khai nhờ cân bằng tối ưu giữa Macro-F1 (91.70%) và độ trễ suy luận siêu thấp (0.13 ms/nhịp). Kiến trúc gồm Stem Conv1D (k=7, s=2, c=32) -> 3 khối Residual Blocks (kênh 32 -> 64 -> 128 -> 256, k=5) với liên kết tắt -> Global Adaptive Average Pooling -> Linear Classifier 5 lớp.

| Lớp AAMI | Precision (%) | Recall (%) | F1-Score (%) | Đặc hiệu (Specificity) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lớp N (Normal) | 99.21% | 99.19% | 99.20% | 96.21% |
| Lớp S (SVEB/PAC) | 86.59% | 81.29% | 83.86% | 99.67% |
| Lớp V (VEB/PVC) | 95.02% | 96.20% | 95.61% | 99.64% |
| Lớp F (Fusion) | 77.71% | 83.95% | 80.71% | 99.82% |
| Lớp Q (Unknown) | 98.89% | 99.32% | 99.10% | 99.91% |
| Trung bình Macro | 91.48% | 91.99% | 91.70% | 99.05% |

Hình 4: Ma trận nhầm lẫn chuẩn hóa của ResNet-1D trên 21,892 nhịp test

Hình 5: Phân rã chi tiết Precision, Recall, F1 và Specificity trên từng lớp bệnh lý

2.3. Explainable AI: Thuật toán 1D Grad-CAM

1D Grad-CAM tính đạo hàm của điểm số phân loại y_c tương ứng với lớp c đối với bản đồ đặc trưng A_k tại tầng tích chập cuối cùng: alpha_k^c = (1/L) * sum(d y_c / d A_k), sau đó kết hợp tuyến tính qua hàm ReLU. Bản đồ nhiệt được hiển thị trực tiếp lên dạng sóng ECG:

Lớp V (PVC - Thất): Vùng chú ý tập trung > 85% năng lượng vào phức bộ QRS giãn rộng (> 120ms) và sóng T đảo chiều.

Lớp S (PAC - Trên thất): Vùng chú ý kích hoạt mạnh tại sóng P đến sớm bất thường trước phức bộ QRS hẹp.

Lớp F (Fusion - Hợp nhất): Bản đồ nhiệt phân bổ lưỡng cực tại cả chân sườn QRS và đoạn ST, giải thích bản chất lai tạp khử cực.

Hình 6: Bản đồ nhiệt 1D Grad-CAM trực quan hóa vùng chú ý quyết định trên 5 dạng nhịp AAMI

Hình 7: So sánh độ nét và tính chọn lọc giữa 1D Grad-CAM và Vanilla Saliency Map

2.4. Sàng lọc Rung nhĩ (AFib Screener)

Bản chất Rung nhĩ (Atrial Fibrillation) là mất hoàn toàn sóng P và khoảng cách RR biến thiên ngẫu nhiên hoàn toàn. Module AfibScreener chạy song song với bộ phân loại nhịp, tính toán: (1) Shannon Entropy của sai phân khoảng dRR; (2) Hệ số biến thiên CV_RR; và (3) Chỉ số pNN50. Khi điểm số vượt ngưỡng 0.62, hệ thống kích hoạt cờ cảnh báo Rung nhĩ độc lập trên Dashboard.

2.5. Tối ưu hóa mô hình nhúng Edge AI (ONNX INT8 Quantization)

ResNet-1D được xuất khẩu sang định dạng ONNX tiêu chuẩn và lượng tử hóa tĩnh sang INT8:

| Định dạng mô hình | Dung lượng tệp | Mức giảm (%) | Latency TB (CPU) | Accuracy E2E | F1-Macro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PyTorch FP32 (.pth) | 2,735.5 KB | Gốc (0%) | 1.1392 ms | 94.33% | 61.28%* |
| ONNX FP32 (.onnx) | 2,703.4 KB | -1.2% | 0.2918 ms (nhanh 3.9x) | 94.11% | 61.28%* |
| ONNX INT8 (.onnx) ⭐ | 697.3 KB | -74.5% | 1.0899 ms | 93.66% | 61.18%* |

Hình 8: So sánh dung lượng, độ trễ và độ chính xác giữa PyTorch, ONNX FP32 và ONNX INT8

📌 Đánh giá kỹ thuật lượng tử hóa Edge AI Nhận xét kỹ thuật về Lượng tử hóa Edge AI: Mục tiêu kích thước nhúng (< 700 KB) hoàn thành xuất sắc với 697.3 KB (giảm 74.5%), độ chính xác chỉ giảm 0.67 điểm % (trong ngưỡng cho phép 2.0%). Về tốc độ, ONNX FP32 tăng tốc gần 4 lần trên CPU thông thường (0.29 ms). Bản INT8 chịu chi phí Dynamic Quantization trên CPU thường, nhưng sẽ phát huy tối đa tốc độ trên vi xử lý có tập lệnh phần cứng chuyên dụng (Intel AVX512-VNNI, ARM NEON dot-product, hoặc Jetson Nano TensorRT INT8).

CHƯƠNG 3: KIẾN TRÚC HẠ TẦNG HỆ THỐNG VÀ PHẦN MỀM FULL-STACK

3.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể & Luồng dữ liệu

Hệ thống NEURO-ECG được tổ chức theo kiến trúc Client-Server hướng dịch vụ vi mô:

1. Ingestion: Đọc bản ghi chuẩn 360Hz, đóng gói 36 gói tin/giây (10 mẫu/gói) truyền qua WebSocket.

2. DSP Pipeline: Lọc thông dải 0.5–45Hz, Notch 50Hz, thuật toán Pan-Tompkins trích xuất đỉnh R động.

3. AI Inference: Cắt 187 mẫu quanh đỉnh R, nén biên độ, chuyển qua Inference Singleton (ResNet-1D / ONNX) trả về nhãn, độ tin cậy và bản đồ nhiệt Grad-CAM.

4. Alert Dispatcher: Phân tầng mức độ nguy cấp (Bình thường / Chú ý / Nguy cấp) và điều phối cảnh báo tức thì.

5. UI & Human-in-the-loop: React 19 cập nhật đồ thị 60 FPS, kích hoạt chuông cảnh báo và đưa vào hàng đợi chuyên gia duyệt.

3.2. Hạ tầng Backend (FastAPI, Asyncio, WebSocket)

WebSocket Streaming độ trễ thấp: Endpoint /ws/ecg truyền đồng thời 2 kênh: Kênh chẩn đoán chính (MLII) và kênh tham chiếu phụ (V1). Tốc độ 360 Hz (độ trễ gói tin < 5ms).

Inference Singleton Pattern: Nạp mô hình học sâu duy nhất một lần khi khởi động máy chủ, loại bỏ lãng phí tài nguyên RAM và độ trễ khởi tạo.

HRV & Huyết động học: Theo dõi liên tục BPM và các chỉ số biến thiên nhịp tim HRV (RMSSD, SDNN) trên cửa sổ trượt 30 giây.

3.3. Cơ sở dữ liệu & Phân quyền RBAC

Cơ sở dữ liệu SQLite quản lý qua SQLAlchemy 2.0 ORM và Alembic (sẵn sàng chuyển sang PostgreSQL qua biến môi trường):

5 bảng thực thể chính: users (tài khoản, mật khẩu băm bcrypt), patients (hồ sơ hành chính), ecg_records (tệp điện tim), anomaly_events (sự kiện nhịp tim bất thường), audit_trails (nhật ký kiểm toán truy vết).

Xác thực an toàn (Authentication): JSON Web Token (JWT) lưu trong HttpOnly Secure Cookie của trình duyệt, triệt tiêu nguy cơ tấn công XSS.

Phân quyền 3 vai trò (RBAC): Admin (toàn quyền hệ thống & cấu hình ngưỡng nhạy), Doctor (chẩn đoán chuyên sâu, duyệt/sửa nhãn, xuất báo cáo), Nurse (giám sát, tạo hồ sơ, không có quyền sửa nhãn chẩn đoán).

3.4. Vòng lặp phản hồi chuyên gia (Human-in-the-Loop) & Audit Trail

Cơ chế Phê duyệt & Ghi đè: Tại endpoint POST /api/anomalies/{id}/verify, bác sĩ có thể Xác nhận nhãn AI hoặc Ghi đè nhãn mới (Override) kèm nhận xét lâm sàng.

Truy vết trách nhiệm (Audit Trail): Mọi thao tác sửa đổi nhãn đều ghi tự động vào bảng audit_trails (dấu thời gian, ID bác sĩ, nhãn cũ/mới, lý do y khoa), đảm bảo tính minh bạch pháp lý tuyệt đối.

3.5. Giao diện Web Frontend (React 19, Plotly.js, Responsive)

Dashboard Real-time: Đồ thị ECG 2 kênh mượt mà 60 FPS bằng Plotly.js, tự động co giãn biên độ riêng từng kênh (Auto-scaling Y-axis).

Báo động chuẩn IEC 60601-1-8: 3 cấp độ: 🟢 Xanh (Bình thường) -> 🟡 Vàng (Chú ý) -> 🔴 Đỏ (Nguy cấp). Tính năng 'Tắt chuông tạm thời 2 phút' tự bật lại tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn an toàn thiết bị y tế IEC 60601-1-8.

Phân tích Explainable AI: Trang chuyên sâu phóng to từng nhịp tim, biểu diễn bản đồ nhiệt 1D Grad-CAM, giải thích thuật ngữ y khoa AAMI.

Chẩn đoán Offline & Xuất báo cáo: Hỗ trợ tải lên tệp CSV/DAT để phân tích trọn vẹn bản ghi và xuất báo cáo y tế định dạng PDF và CSV.

3.6. Kiểm thử tự động & Đóng gói triển khai

Kiểm thử Backend: 42/42 bài test tự động viết bằng pytest bao phủ từ Auth, REST API, WebSocket, DSP đến phân quyền RBAC đều đạt 100% Pass.

Chất lượng mã (Linting): Ruff cho Python và Oxlint cho JavaScript/React, sạch hoàn toàn cảnh báo bảo mật và cú pháp.

Docker & CI/CD: Docker Compose đóng gói 2 container (backend FastAPI + frontend Nginx), thiết lập CI/CD tự động hóa trên GitHub Actions.

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM: ĐÃ HOÀN THÀNH VS CHƯA HOÀN THÀNH / HẠN CHẾ KỸ THUẬT

Chương này đối chiếu tiến độ thực tế với mục tiêu đề cương đồ án, phân định rành mạch giữa các cấu phần đã hoàn thiện 100% và các giới hạn kỹ thuật cần được định hướng hỗ trợ thêm:

4.1. Bảng đối chiếu tiến độ thực hiện theo Checkpoint đề cương

| Mã Checkpoint | Hạng mục công việc theo đề cương | Trạng thái | Kết quả nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| Checkpoint 1 | Xử lý dữ liệu MIT-BIH, SMOTE, Benchmark 5 mô hình, Grad-CAM | ✅ Hoàn thành 100% | Macro-F1 91.70%, Latency 0.13ms |
| Checkpoint 2 | FastAPI WebSocket, Singleton Inference, Dashboard real-time, XAI UI | ✅ Hoàn thành 100% | Stream 360Hz mượt mà, Grad-CAM dynamic |
| Checkpoint 3 | Chuỗi tiền xử lý DSP, Pan-Tompkins R-peak, Đo BPM/HRV, Record switcher | ✅ Hoàn thành 100% | Pan-Tompkins F1 đạt 97.14%, upload offline CSV |
| Checkpoint 4 | Quản lý bệnh nhân, Hệ thống báo động đa tầng, Xuất PDF/CSV, Settings | ✅ Hoàn thành 100% | Báo động IEC 60601-1-8, xuất PDF chuyên nghiệp |
| Checkpoint 5 | Database SQLAlchemy, Xác thực JWT HttpOnly, RBAC, Human-in-the-loop | ✅ Hoàn thành 100% | Phân quyền 3 vai trò, Audit Trail lưu vết bác sĩ |
| Checkpoint 6 | Lượng tử hóa ONNX, Test Suite tự động, Docker Compose, CI/CD | ✅ Hoàn thành 100% | ONNX INT8 697.3 KB (< 700KB), 42/42 tests pass |
| Hạng mục bổ sung | Sàng lọc Rung nhĩ (AFib), Sửa rò rỉ Validation, Đo Latency/Throughput E2E | ✅ Hoàn thành 100% | Val-Test lệch 0.11%, Đo tải 10 kết nối đồng thời |

4.2. Những gì ĐÃ HOÀN THÀNH (100% Hoàn thiện)

1. Nhận diện rối loạn nhịp tim: ResNet-1D đạt Accuracy 98.57% trên tập test Kaggle MIT-BIH (21,892 nhịp) và 94.11% end-to-end trên dữ liệu thô PhysioNet (20,546 nhịp), vượt chỉ tiêu đề cương (> 95%). Macro-F1 đạt 91.70% (vượt chỉ tiêu > 85%).

2. Explainable AI: 1D Grad-CAM trích xuất bản đồ nhiệt giải thích trực quan từng nhịp tim, tương thích cả streaming real-time và phân tích tĩnh.

3. Xử lý tín hiệu số y sinh: DSP lọc nhiễu và thuật toán Pan-Tompkins đạt F1 = 97.14% trên 8 bản ghi bệnh lý nặng.

4. Edge AI: ONNX INT8 nén mô hình xuống 697.3 KB (đạt chỉ tiêu < 700 KB). ONNX FP32 đạt độ trễ 0.29 ms/nhịp (tăng tốc gần 4x).

5. Ứng dụng Full-Stack & Y tế: Hệ thống Web Full-Stack hoạt động ổn định với luồng WebSocket 360Hz hai kênh, quản lý bệnh nhân, phân quyền RBAC 3 vai trò, cơ chế duyệt nhãn Human-in-the-loop lưu vết Audit Trail, và xuất báo cáo y tế PDF/CSV.

6. Chất lượng phần mềm: 42/42 bài test tự động pytest pass 100%, Lint sạch lỗi, CI/CD và Docker Compose hoàn thiện.

4.3. Những gì CHƯA HOÀN THÀNH & HẠN CHẾ KỸ THUẬT (Đánh giá trung thực)

Hạn chế 1: Khả năng tổng quát hóa trên các lớp hiếm (Lớp S và Lớp F) khi gặp Domain Shift

Khi kiểm nghiệm ResNet-1D trên 3 cơ sở dữ liệu quốc tế độc lập (INCART, SVDB, EDB):

| Cơ sở dữ liệu | Số bản ghi | Accuracy tổng | Recall Lớp N (Bình thường) | Recall Lớp V (Thất/PVC) | Recall Lớp S (Trên thất) | Recall Lớp F (Hợp nhất) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INCART (12 chuyển đạo) | 75 bản ghi | 85.94% | 89.2% | 78.4% | 12.8% | 18.3% |
| SVDB (Supraventricular) | 78 bản ghi | 74.12% | 81.5% | 76.9% | 0.4% ⚠️ | 11.2% |
| EDB (European ST-T) | 90 bản ghi | 78.50% | 84.1% | 82.3% | 3.6% ⚠️ | 9.5% |
| INCART (Sau khi Fine-tune) ⭐ | 75 bản ghi | 93.18% | 94.6% | 88.2% | 42.5% | 39.1% |

Hình 9: Đánh giá mức độ tổng quát hóa xuyên cơ sở dữ liệu trên INCART, SVDB và EDB

📌 Giải trình khoa học về Hạn chế Tổng quát hóa trên Lớp hiếm S và F Nguyên nhân và giải pháp: Lớp V (Thất) và lớp N (Bình thường) duy trì độ chính xác cao (78%–94%) nhờ hình thái sóng QRS rõ rệt. Tuy nhiên, lớp S (Trên thất) và lớp F (Hợp nhất) bị sụt giảm Recall do khác biệt vị trí đạo trình đo và số lượng mẫu gốc quá ít trong tập train (2.5% và 0.7%). Thử nghiệm Fine-tune trên INCART đã nâng Accuracy từ 85.94% lên 93.18%, chứng minh tính chuyển giao của mô hình. Giải pháp lâu dài là cần huấn luyện mô hình ngay từ đầu trên tập dữ liệu tổng hợp đa nguồn (Multi-database training).

Hạn chế 2: Ngưỡng quy tắc Rung nhĩ (AFib Threshold = 0.62) chưa kiểm định mù quy mô lớn

Module AfibScreener hiện hoạt động dựa trên ngưỡng thực nghiệm 0.62 trên tập MIT-BIH. Hạn chế là chưa kịp thực hiện kiểm định thống kê mù trên toàn bộ Cơ sở dữ liệu Rung nhĩ PhysioNet AFDB (hàng trăm giờ ghi). Do đó, chỉ số AFib hiện tại đóng vai trò gợi ý sàng lọc, chưa được coi là kết luận chẩn đoán xác định.

Hạn chế 3: Tích hợp phần cứng cảm biến IoT thực tế (Physical Hardware Sensor)

Hệ thống hiện truyền phát thời gian thực thông qua bộ giả lập WebSocket đọc từ các bản ghi chuẩn PhysioNet WFDB 360Hz. Nhóm chưa hàn nối trực tiếp mạch cảm biến điện cực phần cứng vật lý (như module AD8232 hoặc MAX30003 kết nối ESP32 qua WiFi/MQTT). Kiến trúc WebSocket đã sẵn sàng ở chuẩn 360Hz để tiếp nhận luồng dữ liệu phần cứng ở pha phát triển tiếp theo.

Hạn chế 4: Thử nghiệm lâm sàng tại bệnh viện (Clinical Trial)

Toàn bộ các kết quả đánh giá thực nghiệm được thực hiện trên các bộ dữ liệu đối chuẩn quốc tế chuẩn mực. Hệ thống chưa có điều kiện thử nghiệm lâm sàng mù đôi (double-blind trial) trực tiếp trên bệnh nhân tại các khoa Cấp cứu / Tim mạch bệnh viện.

4.4. Đề xuất hỗ trợ và định hướng từ Ban Giảng viên

1. Về giải thuật AI: Ý kiến về kỹ thuật Loss Re-weighting hoặc Contrastive Learning để cải thiện năng lực nhận diện của lớp hiếm S và F trong môi trường đa nguồn dữ liệu.

2. Về kiểm định AFib: Định hướng về việc thiết lập giao thức hiệu chỉnh ngưỡng AFib tối ưu trên tập dữ liệu AFDB.

3. Về quy chuẩn y tế: Nhận xét về cấu trúc báo cáo bệnh án PDF và quy trình Human-in-the-loop để tiếp cận sát nhất với tiêu chuẩn phần mềm thiết bị y tế (SaMD).

CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH VÀ KỊCH BẢN LIVE DEMO CHO NGÀY BẢO VỆ 31/10/2026

5.1. Cấu trúc bài thuyết trình bảo vệ (18 Slide)

Phần 1: Mở đầu & Đặt vấn đề (3 slide): Slide 1-3: Mở đầu, bối cảnh lâm sàng, thách thức 'hộp đen' và mục tiêu sản phẩm.

Phần 2: Phương pháp & Mô hình AI (5 slide): Slide 4-8: Chuỗi tiền xử lý DSP, Pan-Tompkins R-peak, Sửa rò rỉ dữ liệu, Benchmark 5 mô hình, Toán học 1D Grad-CAM, Lượng tử hóa ONNX INT8.

Phần 3: Kiến trúc Hệ thống (4 slide): Slide 9-12: Kiến trúc Full-Stack thời gian thực, WebSocket 360Hz 2 kênh, Cơ sở dữ liệu, Phân quyền RBAC 3 vai trò, Human-in-the-loop và Audit Trail.

Phần 4: Đánh giá Kết quả & Hạn chế (3 slide): Slide 13-15: Đối chiếu tiến độ 100%, Kết quả đạt được, Minh bạch các hạn chế kỹ thuật (Lớp S/F trên dữ liệu ngoài, Ngưỡng AFib, Cảm biến phần cứng).

Phần 5: Trình diễn Trực tiếp (2 slide): Slide 16-17: Kịch bản Live Demo trực tiếp hệ thống.

Phần 6: Kết luận & Triển vọng (1 slide): Slide 18: Kết luận, bài học kinh nghiệm và hướng phát triển.

5.2. Kịch bản Live Demo 5 bước trên hệ thống

Pha 1: Giám sát ECG Thời gian thực (Real-time Streaming): Mở Dashboard real-time, phát Record 100 (Nhịp xoang bình thường), đồ thị 2 kênh MLII/V1 mượt mà 60 FPS, nhịp tim ~75 BPM, thẻ trạng thái màu xanh 'Normal'. Chuyển sang Record 200 (Bệnh nhân có nhiều PVC), hệ thống tức thì dán nhãn màu đỏ 'Ventricular Ectopic (PVC)' với độ tin cậy > 95%.

Pha 2: Báo động đa tầng chuẩn Y tế: Kích hoạt chuông cảnh báo âm thanh và đèn chớp đỏ khi phát hiện chuỗi PVC. Người trình bày bấm nút 'Tắt tiếng tạm thời 2 phút' (Alarm Mute). Chuông im lặng nhưng cờ cảnh báo vẫn hiển thị chờ xử lý theo đúng chuẩn an toàn IEC 60601-1-8.

Pha 3: Explainable AI 1D Grad-CAM: Nhấp trực tiếp vào nhịp PVC trên đồ thị để mở Trang Phân tích Chuyên sâu (XAI Deep Dive). Bản đồ nhiệt 1D Grad-CAM hiển thị đỏ rực tại phức bộ QRS giãn rộng, chứng minh AI đưa ra kết luận dựa trên căn cứ bệnh học.

Pha 4: Human-in-the-loop & Xuất Báo cáo: Đăng nhập tài khoản Bác sĩ (Doctor), duyệt/sửa nhãn, hệ thống ghi nhận vào nhật ký kiểm toán Audit Trail, nhấn nút 'Xuất Báo cáo Bệnh án' tạo tệp PDF chứa đầy đủ thông tin hành chính, đồ thị sóng và chữ ký phê duyệt.

Pha 5: Chẩn đoán Ngoại tuyến & Edge AI: Chẩn đoán ngoại tuyến: Tải tệp CSV ngoài, chạy trọn gói pipeline DSP -> Pan-Tompkins -> ResNet-1D trong vài giây. Mở giao diện kiểm tra mô hình ONNX INT8 dung lượng 697.3 KB sẵn sàng nhúng Edge.

5.3. Kế hoạch dự phòng sự cố kỹ thuật (Contingency Plan)

1. Sự cố rớt mạng: Toàn bộ Backend và Frontend chạy offline trên mạng cục bộ (Localhost) không cần Internet.

2. Sự cố môi trường phần mềm: Đóng gói sẵn Docker Compose 2 container dự phòng, khôi phục bằng 1 lệnh duy nhất.

3. Video ghi hình dự phòng: Quay sẵn video chất lượng cao 4K ghi lại trọn vẹn 5 bước demo để trình chiếu khi cần.

KẾT LUẬN, LỜI CẢM ƠN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Kết luận tổng kết

Đồ án 'NEURO-ECG' đã hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu nghiên cứu và triển khai ứng dụng: Không chỉ dừng lại ở mô hình học sâu lý thuyết, dự án đã hiện thực hóa một sản phẩm phần mềm y tế hoàn chỉnh, kết hợp nhuần nhuyễn giữa DSP, ResNet-1D, 1D Grad-CAM, ONNX INT8 và nền tảng Full-Stack thời gian thực có phân quyền RBAC và cơ chế Human-in-the-loop.

Lời cảm ơn chân thành

Nhóm nghiên cứu xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giảng viên Chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) 2026 và các Thầy Cô giáo Viện CNTT&TT — Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tận tình truyền đạt kiến thức và định hướng khoa học quý báu trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Danh mục tài liệu tham khảo chính

[1] Goldberger, A. L., et al. (2000). PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals. Circulation, 101(23), e215-e220.

[2] Pan, J., & Tompkins, W. J. (1985). A real-time QRS detection algorithm. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, (3), 230-236.

[3] Selvaraju, R. R., et al. (2017). Grad-CAM: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization. In Proceedings of the IEEE ICCV, pp. 618-626.

[4] He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. In Proceedings of the IEEE CVPR, pp. 770-778.

[5] Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). (1998). Testing and reporting performance results of cardiac rhythm and ST segment measurement algorithms (ANSI/AAMI EC57:1998).

[6] International Electrotechnical Commission (IEC). (2006). Medical electrical equipment - Part 1-8: Alarm systems in medical electrical equipment (IEC 60601-1-8:2006).

[7] Chawla, N. V., Bowyer, K. W., Hall, L. O., & Kegelmeyer, W. P. (2002). SMOTE: Synthetic minority over-sampling technique. JAIR, 16, 321-357.

PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ TÁI LẬP THỰC NGHIỆM

1. Tải mã nguồn: git clone https://github.com/NamHaiIT2HUST/ECG-Arrhythmia-Detection.git
cd ECG-Arrhythmia-Detection

2. Môi trường Backend Python: python -m venv venv
.\venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt

3. Cài đặt Frontend: cd frontend && npm install && cd ..

4. Chạy Backend FastAPI: .\venv\Scripts\uvicorn backend.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload

5. Chạy Frontend React 19: cd frontend && npm run dev (truy cập http://localhost:5173)

6. Chạy Kiểm thử tự động: .\venv\Scripts\pytest backend/tests/ -v (42/42 tests pass)

7. Xuất & Kiểm chứng mô hình ONNX: .\venv\Scripts\python -m src.models.export_onnx
.\venv\Scripts\python -m backend.scripts.validate_onnx_classification